## Slide 1: 高エネルギー原子核実験 のためのPestov Spark Counterの試作と評価
理工学研究科2年
学籍番号 ９９３４３１
箱崎 大祐

## Slide 2: 高エネルギー原子核実験
●目的
QGPの生成と理解
衝突の様子を知るために粒子識別が必要
●特徴
生成粒子の多重度が高い
検出器の粒子密度が大きくなる
検出器は、粒子密度が高い中で、
十分な位置・時間分解能を持つことが要求される。

## Slide 3: 粒子識別
●飛行時間測定法
粒子の運動量（ｐ）と速度（β）を測定することによって
質量（ｍ）を求める。その違いで粒子識別をする。
★特徴
１．時間分解能は７０ｐｓである。
⇒πとｋを4σで、運動量2.5Gev/cまで 分けることができる。
２．位置分解能は４ｃｍ２である。
３．コストが高い。
  ●プラスチック・シンチレーションカウンター
  現在、高エネルギー原子核衝突実験で用いられている飛行時間測定器である。
青 プラスチック・シンチ
レー ションカウンター
赤 Pestov Spark Counter
検出器5mの位置

## Slide 4: Pestov Spark Counterの特徴
Pestovにより提唱された平行電極板ガスカウンターで、ドイツのGSIで研究が行なわれている。
◆工夫
１．希ガス＋有機ガス
紫外光を吸収し放電を局所化する。
２．anodeの抵抗 １０９～１０１０Ωｃｍ
放電の範囲を狭くする。
★特徴
１．時間分解能は３０ｐｓである。
⇒πとKを4σで、運動量4Gev/cまで分けること
ができる。
２．位置分解能は０．５ｍｍ２である。

## Slide 5: Pestov Spark Counterの問題点
（１）時間分布にTailがある。
いままで、主要な実験に用いられたことがない。
（２）持続性（経年変化）の問題

## Slide 6: 本研究の目的
目的
コストが安いPestov Spark Counterの実用化のため
に、実際に試作して時間特性と持続性（経年変化）
を評価した。
以下のことを方針として、実行した。
（１）Pestov Spark Counterを試作する。
（２）宇宙線を使い評価をする。
出力の立ち上がり、効率、
時間分布、電荷分布を測定する。

## Slide 7: Pestov Spark Counter の製作
●ガス
GSIで使用されているものを使用する。
アルゴン（Ａｒ）７５％＋イソブタン（C4H10）２０％+エチレン（C2H4）２．５％＋イソプレン（C5H8）０．６％の混合ガス
カウンター内にFanを置き、ガスを強制対流させる。
●アノード
ガラスにFeを混ぜたものを使用する。
４ｃｍ＊４ｃｍ＊２ｍｍ、５＊１０９Ωｃｍ
●カソード
アルミの板で表面を良く研磨したもの
７ｃｍ＊７ｃｍ＊４ｍｍ
●スぺーサー
ガラスの板（１０１６ Ωｃｍ）
２ｍｍ＊２ｍｍ＊１００μｍ
●シグナルの読み出しの仕方
プラスチックシートの上にアルミのシートを張りつけたも
の（4ｃｍ＊4ｃｍ）をアノードの上に置き、誘起された信号
を読み出す。
fan
アノード
カソード
2cm

## Slide 8: 宇宙線による測定
Defining CounterⅡ
5cm×5cm
cosmic-ray
5cm
5cm
Start CounterⅠ
5cm×5cm
Start CounterⅡ
5cm×5cm
Pestov
4cm×4cm
Defining Counter I
5cm×5cm
D1
S1R
D2
S2R
S2L
S1L
P
E(％)：Pestovの効率（％）
幾何学的に求めたacceptance factor

## Slide 9: 回路図
S1R
S1L
S2R
S2L
コインシデンス
ADC gate
TDC start
TDC １ch
TDC ２ch
TDC ３ch
TDC ４ch
D1
D2
Pestov
TDC 5ch
ADC 5ch

## Slide 10: 出力の立ち上がり
Pestovは、従来のカウンターより、立ち上がり時間が３倍速い。
Pestovの立ち上がり時間は300ps。 プラスチック・シンチレーションカウンターは1000ps
T(ns)
V(a.u.)
0 1 2 3 4 5
● Pestov Spark Counter
■ プラスチック・シンチレーションカウンター
時間特性に優れている。

## Slide 11: カウンター効率と測定時間
Efficiency(%)
測定時間（ｈ）
カウンター効率は測定時間と共に減少する。
Gas=9bar、H.V.=4.5kV

## Slide 12: 測定後のカソードの表面
★測定後のカソード表面
測定によって、カソード上に付着物が作られる。
効率の減少の原因を探るため、
測定後の電極板の状態を顕微鏡撮影した。
★測定前のカソード表面
1.5ｃｍ
1.5ｃｍ
1.5ｃｍ
1.5ｃｍ
緑 良い状態 青 付着物

## Slide 13: 効率の減少は付着物が原因なのか?
測定時間（ｈ）
カソード表面の付着物を洗浄することによって、
検出器は再生する。
Efficiency(%)
付着物が原因で効率が減少すると考えられる。
カソードをアセトンで洗浄して付着物を取り除き再度測定を行なう。
洗浄
洗浄
Gas=9bar
H.V.＝4.5kV

## Slide 14: 効率は何に依存するのか？
Efficiency(%)
測定時間（ｈ）
（２）印加電圧依存
印加電圧に
依存しない。
（１）ガスのみでの影響
（３）ガス流れの依存
効率は、付着物形成のパラメーターとして考えられる
放電とガスの流れに依存する。
ガスの強制対流の大きさに依存する。
ガスのみで影響はない。
 | 4.0kV | 4.5kV | 6.5kV | 4.5kV（ガスを24時間置く）
24時間の効率（％） | 49.1 ±1.9 | 51.4 ±2.0 | 51.2 ±2.0 | 54.2 ±2.9
強制対流の大きさ

## Slide 15: 付着物の化学的解析
分析センターの鹿島先生に解析を依頼した。
（１）クロロホルムに溶けることから有機物である。
（２）核磁気共鳴による測定
（３）紫外光領域での吸収波長
200～220ｎｍの領域で
ピークを持つ
反応しやすいエチレンかイソプレン
が放電によって変化すると考えられる。
紫外光による
二次電子なだれの減少
アルミの仕事関数
CH3
CH2
2つのピークはCH2かCH3

## Slide 16: Start Counterの時間分布
Sigma＝3.965ch＝99±1ps
スタートカウンターの時間分解能は99psとなる。
（Ts1-Ts2）/2、１bin＝25ps

## Slide 17: 時間分布
σpestov‐start＝130±7ps
＝σ2p＋σ2s
σstart＝99ps
σpestov＝84±10ps
0～4ｈ
9bar、4.0kV
Tpestov-start(ch）、1ch=25ps
Tpestov-start(ch）
プラスチック・シンチレーションカウンター
の時間分解能は、70ps程度である。
同程度の性能が得られた。
10～24ｈ

## Slide 18: 効率と時間分布の広がり
効率の減少と共に時間分布は広がる。
以下の原因が考えられる。
（１）出力波高低下によるSlewing Effect
（２）放電形成の変化によるTimingのズレ
Efficiency(%)
RMS(ps)
９bar、4.0kV

## Slide 19: 電荷と効率
効率の減少と共に電荷は減少する。
時間分布は、出力の波高の低下による
Slewing Effectの影響がある可能性がある。
Efficiency(%)
ADC Mean（ch）
電荷分布
ADC Mean（ch）
効率85％

## Slide 20: 時間分布の広がりはSlewing Effectなのか？
Tpestov-start（ch、1ch=25ps）
効率が減少すると電荷の低い所ではTimingが遅い
成分があるが、電荷が同じなのにTimingのズレがある。
出力波高の低下によるSlewing Effectの影響だけではない。
青 0～4h(効率85%)
赤 10~24h(効率55%)
電荷（ｃｈ）

## Slide 21: 電荷の違いと時間分布
電荷の高い所では、測定初期と後期の時間分布
に変化はないと考えられる。
N/Nall
Tpestov-start、1ch=25ps
0～4h
10～24h
7ch<ADC
0～4h
10～24h
ADC ＜7ch

## Slide 22: 効率の減少と時間分布の広がりの 原因は何か？
★放電形成が変化すると考えられる。
付着物の形成
ギャップ長の減少
カソードの仕事関数の増大
初期電子数の減少、紫外光の減少
紫外光による二次電子なだれの減少
ストリーマー放電に至る過程の変化

## Slide 23: なぜ効率の減少と時間の広がりが起こるか？
●ストリーマー放電のパターン
（１）一次電子なだれ
（２）一次電子なだれ＋二次電子なだれ
（３）二次電子なだれ＋二次電子なだれ
★付着物形成前
★付着物形成後
１.放電が起こり難くなり、効率は減少する。
２.測定初期は、（１）のパターンにより、出力を得るが、
測定後期では、（１）では得られず、（２）、（３）で得る状態が
作られて時間が広がる。（カスケード模型で（２）は（１）より200ps遅い）
出力は、ストリーマー放電に達しないと得られない。
一次電子なだれ
二次電子なだれ
紫外光
（１）
（２）
（３）
（１）
（２）
（３）

## Slide 24: 今後の安定化への展開
（1）混合ガスの中で反応しやすいエチレンとイソプレンを使わない。
●カソードの仕事関数を上げる。
アルミ（4.2eV）変えて窒化アルミニウム（8.7eV）を使う。
●イソブタンとエチレンに変えてｼﾞメチルエチル（DME）を使う。
（2）カソードに付着物を付着させなくする。（化学系の鹿島先生提案）
カソードを暖める。容器内のガスをどこか冷たいところに流す。
高温
低温
カソード
アノード
ガスの流れ
DME
アルミの仕事関数
窒化アルミニウム
ガスの光吸収係数（ｃｍ‐1）
光の波長（Å）
光のエネルギー（ev）
エチレン
イソプレン
DME
Ar
イソブタン

## Slide 25: まとめ
（１）試作したPestov Spark Counterは、効率が減少し 時間分布も広がる。原因は、付着物の形成によっ て、ストリーマー放電に至る過程が変化するため と考えられる。付着物は、放電によってエチレン、 イソプレンがポリマー化したものと考えられる
（２）従来のカウンターよりも立ち上がり時間が3倍早く、 運用直後では、時間分解能が８５±１０psと従来 のカウンターと同程度の性能を持っている。
（3）安定化のために、エチレンとイソプレンを
使わない手段と付着物を付着させない手段を
提案した。