## Slide 1: 高位置分解能検出器のための 10ビット100Mサンプリング ADCチップ搭載72チャネル 信号読み出し回路の試作と評価
稲葉基，三明康郎†，江角晋一†，中條達也†，
加藤純雄†，三木健太朗†，青木孝憲†
筑波技術大学， 筑波大学†
国立大学
法人
国立大学
法人

## Slide 2: 背景と目的
日本物理学会 第61回年次大会
稲 葉 基（筑波技術大学）
平成18年3月28日 P. 2
高エネルギー重イオン衝突実験では，検出器に入射する
粒子数が多く，検出器も多種多様で，出力信号チャネルも
多いため，膨大な量のデータが出力される．
例） RHIC-PHENIX実験では，毎秒500Mバイト相当のデータが作られる．
【問題点】 信号の読み出しとデータの処理・転送・保存・
解析に時間を要する．また，ハードウェアコストも高い．
【解決法】 効率良く実験データを収集するためには，精度
を損なうことなく，必要な情報のみ高速で読み出すことの
できる低コストな信号読み出し回路の開発が必要不可欠．
目的： 高位置分解能飛跡検出器の信号から瞬時に必要
な情報を読み出す回路とその制御プログラムを開発する．

## Slide 3: 高位置分解能飛跡検出器（Time Projection Chamber）
入射荷電粒子の飛跡を高い位置分解能で特定する検出器
TPCの外観（筑波大）
高精度の飛跡情報（ベクトルデータ）をいかに早く得るか!!
TPCの動作原理
カソードパッド
（chevron形）
Ｚ
Ｙ
Ｘ
荷電粒子
電場
電場
アノードワイヤー
充填ガス
（Ｐ１０）
日本物理学会 第61回年次大会
稲 葉 基（筑波技術大学）
平成18年3月28日 P. 3
Notes: 荷電粒子入射→ガス電離(電子発生)→電場により電子がドリフト→アノードワイヤーで電子雪崩発生→カソードパッドでイメージチャージの読み込み

## Slide 4: データ処理系統の検討
データ量： 92ｋバイト（258ｋバイト）
ADCデータのみ（すべてのデータ）
① 全データ転送（従来の方式）
検出
器
コンピ
ュータ
一般的なTPCの波形
④ 粒子飛跡のベクトルデータ
データ量： 約8バイト（最終目標！）
② しきい値を超えたデータのみ
データ量： 約10ｋバイト（約28ｋバイト）
Time1
Time2
③ 波形の時間情報と電荷情報
データ量： 約90バイト
日本物理学会 第61回年次大会
稲 葉 基（筑波技術大学）
平成18年3月28日 P. 4
コント
ローラ
Flash ADC
モジュール
インタラプト
レジスタ
全データ転送
全データ転送
全データ転送
増
幅
アナログ
アナログ
アナログ信号
読み出し回路（FEM：Front-End Module)
必要な情報のみ転送
必要な情報を抽出

## Slide 5: TPC用信号読み出し回路（FEM）の仕様
微小電流出力
NE5532Dをベースにした
Charge-sensitiveプリアンプ
10ビット105MSPSのADC
「AD9215BRU-105」
低コスト・低消費電力
信号チャネル数（72チャネル）
※ FPGAを使用するメリット：
・機能をプログラマブルに設定・変更可能，高速応答，
暴走しにくい，内部RAM領域，低消費電力，低価格．
要求
実現方法ならびに設計仕様
高速サンプリング（10ナノ秒）
波形取込時間（10マイクロ秒）
FPGA Cycloneシリーズ
「EP1C12Q240C8」
９個の読み出し回路を用意
リアルタイム・データ識別
日本物理学会 第61回年次大会
稲 葉 基（筑波技術大学）
平成18年3月28日 P. 5
高速パルス信号
シンプルな周辺回路
高い分解能（10ビット）
（LE: 12k，I/O speed: 640Mbps）

## Slide 6: TPC用信号読み出し回路（FEM）の構成
８チャネル入力のFEM ９台で信号読み出しシステムを構成
Ｔ
Ｐ
Ｃ
プリアンプ
ADC #0
電源回路
入力ポート
出力ポート
入出力ポート
FEM #８
FEM #１
・・・
・・・
コンピュータ
ＪＴＡＧポート
CNF
ADC #1
ADC #7
プリアンプ
プリアンプ
・・・
データおよび制御バス
FEM #０
16
32
4
・・・
8
8
52
52
SC
ＦＰＧＡ
DISC.
CLOCK(100MHｚ)
スタート信号
日本物理学会 第61回年次大会
稲 葉 基（筑波技術大学）
平成18年3月28日 P. 6

## Slide 7: TPC用信号読み出し回路（FEM）の外観
データおよび制御バス
Start trg.
TPC接続
コネクタ
基板サイズ：
17.5×22cm
日本物理学会 第61回年次大会
稲 葉 基（筑波技術大学）
平成18年3月28日 P. 7
Ext. clock
プリアンプ
ADC
FPGA
出力バッファ
電源回路
JTAGポート
オンボードクロックジェネレータ
TPC接続
コネクタ

## Slide 8: 実験結果①
擬似信号による動作検証（正弦波）
モードⅢ（しきい値を超えた
最初と最後の信号の時間
情報（データ
アドレス）と
電荷情報
（ADCコード
の積分値）
擬似信号を読み出し，
それぞれのモードで
目的通りのデータ
収集が確認できた．
最初の立ち上がりとそれに続く
立ち下がりの検出も成功！
日本物理学会 第61回年次大会
稲 葉 基（筑波技術大学）
平成18年3月28日 P. 8
モードⅠ（全信号を転送）
モードⅡ（しきい値を超えた信号のみ）

## Slide 9: 実験結果②
それぞれのモードで
TPC信号の取り込み
および（圧縮）データ
の転送が確認できた．
モードⅠ（全信号を転送）
モードⅡ（しきい値を超えた信号のみ）
モードⅢ（しきい値を超えた
最初と最後の信号の時間
情報（データ
アドレス）と
電荷情報
（ADCコード
の積分値）
TPC信号の取り込み（宇宙線テストベンチ）
モードⅠ（全信号を転送）
日本物理学会 第61回年次大会
稲 葉 基（筑波技術大学）
平成18年3月28日 P. 9
内部処理時間（シミュレーション値）：
55ns＋（26.5ns＋14.6ns）=約96ナノ秒

## Slide 10: ハードウェア・コストの比較
試作した信号読み出し回路
市販品（CAMAC）
１入力チャネルあたりのコストは，およそ15分の1．
・クレート ： 2万
・CAMAC電源クレート＋
コントローラ一式： 80万
72chあたり 約620万円
・直流電源： 5万
・FEM：3万7千円×9＝33万
(10ビットADC：3千円/個)
（FPGA：5千円/個）
(その他：3千円弱)
(基板：5千円/枚)
72chあたり 40万円（※）
・フラッシュADCモジュール
(4ch，8ビット，100MSPS)
18台×30万＝540万
※ ただし，プロトタイプ製作費用および諸経費は除く．
日本物理学会 第61回年次大会
稲 葉 基（筑波技術大学）
平成18年3月28日 P. 10

## Slide 11: まとめ
高位置分解能飛跡検出器（Time Projection Chamber）の
ための信号読み出し回路の試作をおこなった．
・プリアンプ搭載（Charge-sensitive型，低ノイズ，高スルーレート）
・ADC搭載（分解能：10ビット，サンプリング速度：毎秒100MＳ）
・FPGA搭載（リアルタイム・データ処理，内部RAM領域）
・低コスト（1チャネルあたり約5,500円）
今後の予定
・高速データ転送，汎用インターフェイスへの検討
・粒子飛跡ベクトルデータのリアルタイム出力
・さらに詳細なデータの収集
（分解能，安定性，デュアルヒットの場合の検証など）
日本物理学会 第61回年次大会
稲 葉 基（筑波技術大学）
平成18年3月28日 P. 11

## Slide 12: 「質疑応答」のメモ
Q．読み出し回路をＩＲに置いたときの耐久性は？
日本物理学会 第61回年次大会
稲 葉 基（筑波技術大学）
平成18年3月28日 追加ページ
Ａ．FPGAはSRAMプロセスで作られているので，放射線
耐性は低いと思われる． 今回の試作では，宇宙線
テストベンチを想定しているので，詳細な調査はして
いない．
Q．しきい値の設定方法および変動の吸収は？
Ａ．しきい値はHDLレベルでFPGA内部に書き込むよう
になっている． 制御バスを介して外部から最新の
しきい値を送り続けるプログラムに変更することも
容易である．