## Slide 1: Proper High Voltage value searching of T0 and PCR counter at S1/2=200GeV Proton-Proton collisions in RHIC-PHENIX experiment
T0/PCR group
Univ.of Tsukuba
For the PHENIX collaboration

## Slide 2: 目的
T0counterおよびPCRの運用HV値を決定する。

## Slide 3: Basis
FEMへの入力が1V～1.5V程度であること
全てのカウンターのHVは同じにする。（Gainを合わせるために各PMT毎にHVを変更するとtimingがずれるから）
KEK-testの結果から1700V付近で最もresolutionが良くなることがわかっている。（ただしシンチ厚さ2cm）
宇宙線実験結果では印加電圧1800Vで50-75psが得られている。
KEK-test結果
宇宙線実験結果
T01-T02
T03-T01
T02-T03
印加電圧[V]
Resolution[ps]
Resolution

## Slide 4: テスト方法(1)
β線源90SrをT0counterの中心に置いて、オシロスコープでの波高をチェックした。
β線源で得られた波高から、実際にpp-run中に荷電粒子が通過したときのFEM直前での波高の推測は以下のように行った
A.Energy deposit の違い
今回用いた90Srのエネルギーは2.282MeVである。このエネルギーが全てシンチレーターで落されると仮定。
また、MIPの荷電粒子が1.75cmの厚さのシンチで落とすエネルギーは
(dE/dx|min [MeV/g/cm2])*(シンチ厚さ[cm])*(シンチ密度[g/cm3])
=(1.956)*(1.75)*(1.032)
=3.53MeV
B.FEMまでのケーブルによる減衰
KEK-testで用いた24m cableでは波高が約70%に減衰していたことからケーブルによるパルス減衰を98.5[%/m]と仮定。((0.985)^24=0.696)
T0からFEMまでのケーブル長は（佐藤さんトラペ参照,pig-tailは共通なので考えない）
(counterからrackまで:RG8 581cm)+(cable-buffer:400cm)+(rack内部FEMまで:214cm)
=1195cm(=約12m)
よってケーブルによる減衰は(98.5%^12)=83.4%

## Slide 5: テスト方法(2)
A.B.より
と、なればよいから結局、「オシロでの出力が0.8-1.2VとなるHVを求める」
ことになる。

## Slide 6: テストに用いたT0counter
調べたカウンターは以下の通り。
最もゲインの高いものと低いもの、そしてそれらの平均のゲインを持つものの
3種類を調べた。
呼び名
PMT number
ADCmean(@1400V)
Gainの大きさ
No.1
20,21
1180,1036
1位/8本中
No.2
4,17
737,770
2位/8本中
No.3
9,18
443,438
8位/8本中

## Slide 7: Results(1)
1500V(Pulse-Hight=0.8V)
1600V(Pulse-Hight=1.2V)
縦軸range
横軸range
No.1(最もGainが高いもの)

## Slide 8: Results(2)
1700V(Pulse-Hight=2.0-2.5V)
1800V(Pulse-Hight=3.0-3.5V)
No.1(最もGainが高いもの)

## Slide 9: Results(3)
1900V(Pulse-Hight=5.0V)
No.1(最もGainが高いもの)

## Slide 10: Results(4)
1500V(Pulse-Hight=0.6V)
1600V(Pulse-Hight=1.0V)
No.2(平均Gainのもの)

## Slide 11: Results(5)
1700V(Pulse-Hight=1.5-2.0V)
1800V(Pulse-Hight=3.0V)
No.2(平均Gainのもの)

## Slide 12: Results(6)
1900V(Pulse-Hight=4.0-5.0V)
No.2(平均Gainのもの)

## Slide 13: Results(7)
1500V(Pulse-Hight=0.2-0.3V)
1600V(Pulse-Hight=0.6V)
No.3(最もGainが低いもの)

## Slide 14: Results(8)
1700V(Pulse-Hight=1.0V)
1800V(Pulse-Hight=1.5V)
No.3(最もGainが低いもの)

## Slide 15: Results(9)
1900V(Pulse-Hight=2.0-3.0V)
2000V(Pulse-Hight=4.0V)
No.3(最もGainが低いもの)

## Slide 16: Results(10)
結果をまとめると以下のようになる
Test counter | 1500V | 1600V | 1700V | 1800V | 1900V
No.1(Gain高) | 0.8 | 1.2 | 2.0-2.5 | 3.0-3.5 | 5.0
No.2(Gain中) | 0.6 | 1.0 | 1.5-2.0 | 3.0 | 4.0-5.0
No.3(Gain低) | 0.2-0.3 | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 2.0-3.0
単位[V]
他の5本のcounterのGainはNo.2とNo.3の間である。
しかし、（2cm厚シンチを用いた）KEK-testでは1700Vが最も良い点であった。
実際に使うものは1.75cmであるからT0のperformanceの点からは1700V以上が望ましい。
よって1600Vでは多少Pulse-Hightが小さく、1700Vでは少し大きい
1650V !?
1700V !?

## Slide 17: 提案
第一希望：1700V
第二希望：1650V
第三希望：1600V
今回の実験結果よりT0counter用のHVの希望は
また、PCRは宇宙線実験において2000Vにて十分なefficiencyが得られたので2000Vで運用すべき。